权利要求书

1.一种基于LIBS光谱的稀土元素检测方法，其特征在于，所述方法包括：

步骤S1，获取用于表征多种稀土元素的模拟光谱，并基于所述模拟光谱确定所述多种稀土元素的可用峰；

步骤S2，确定所述多种稀土元素的特征谱线，并寻找每一所述稀土元素的特征谱线的基体干扰元素，生成每一所述稀土元素的特征谱线的基体干扰元素列表；

步骤S3，针对每一所述稀土元素的特征谱线，根据预设电子温度对所述稀土元素的特征谱线进行谱线强度计算，得到所述稀土元素的特征谱线的谱线强度；

步骤S4，根据各种所述稀土元素的特征谱线的波长、与其对应的谱线强度以及与其对应的基体干扰元素列表生成用于表征模拟光谱的波长以及谱线强度的理论强度梳；

步骤S5，获取待测样品的真实光谱，并确定所述真实光谱中的各个谱峰的强度；

步骤S6，将所述多种稀土元素的可用峰作为需要匹配的峰位数，将各个所述谱峰作为全局总峰位数，构建代价矩阵；

步骤S7，根据所述代价矩阵的变换，从所述全局总峰位数中筛选出与所述多种稀土元素的可用峰一一对应的实验谱峰；

步骤S8，根据筛选得到的多个所述实验谱峰对应的强度生成用于表征真实光谱的波长以及谱线强度的实验强度梳；

步骤S9，根据所述理论强度梳和所述实验强度梳确定针对所述待测样品的多种元素的置信度，并确定置信度前N位的基体元素；

步骤S10，根据置信度前N位的基体元素确定目标温度；

步骤S11，将所述预设电子温度替换为所述目标温度，并重复执行步骤S3-S9，输出在所述目标温度下的所述待测样品的各种稀土元素的置信度，根据各个所述置信度对所述待测样品进行稀土元素检测分析。

2.根据权利要求1所述的基于LIBS光谱的稀土元素检测方法，其特征在于，所述寻找每一所述稀土元素的特征谱线的基体干扰元素，包括：

针对每一所述稀土元素的特征谱线，计算所述稀土元素的特征谱线与各种基体元素的特征谱线之间的距离；

针对每一所述基体元素的特征谱线，若所述稀土元素的特征谱线与所述基体元素的特征谱线之间的距离小于预设的孤立峰阈值，则判定所述基体元素的特征谱线对所述稀土元素的特征谱线存在基体元素干扰，判定所述基体元素为所述基体干扰元素；

其中，所述稀土元素的特征谱线与所述基体元素的特征谱线之间的距离通过以下步骤计算得出：

确定所述稀土元素的特征谱线的谱线中心波长和所述基体元素的特征谱线的谱线中心波长，根据所述稀土元素的特征谱线的谱线中心波长和所述基体元素的特征谱线的谱线中心波长、玻尔兹曼常数、所述预设电子温度确定所述稀土元素的特征谱线与所述基体元素的特征谱线之间的距离。

3.根据权利要求1所述的基于LIBS光谱的稀土元素检测方法，其特征在于，所述寻找每一所述稀土元素的特征谱线的基体干扰元素，根据预设电子温度对所述稀土元素的特征谱线进行谱线强度计算，得到所述稀土元素的特征谱线的谱线强度，包括：

针对每一所述稀土元素的特征谱线，根据所述稀土元素的特征谱线对应的跃迁辐射中心波长、自发辐射跃迁几率、上能级k的简并度、上能级能量，以及玻尔兹曼常数、所述预设电子温度和在所述预设电子温度下的跃迁粒子配分函数确定所述稀土元素的特征谱线的谱线强度。

4.根据权利要求1所述的基于LIBS光谱的稀土元素检测方法，其特征在于，所述根据各种所述稀土元素的特征谱线的波长、与其对应的谱线强度以及与其对应的基体干扰元素列表生成用于表征模拟光谱的波长以及谱线强度的理论强度梳，包括：

将各种所述稀土元素的特征谱线的波长作为横坐标，各种所述稀土元素的特征谱线的谱线强度作为纵坐标，生成用于表征模拟光谱的波长以及谱线强度的理论强度梳；

其中，所述理论强度梳当中不存在各种所述稀土元素的特征谱线对应的基体干扰元素的特征谱线。

5.根据权利要求1所述的基于LIBS光谱的稀土元素检测方法，其特征在于，所述根据所述理论强度梳和所述实验强度梳确定针对所述待测样品的多种元素的置信度，包括：

针对每一元素，确定所述元素在所述理论强度梳中的谱线强度以及所述元素在所述实验强度梳中的谱线强度，并根据所述元素在所述理论强度梳中的谱线强度以及所述元素在所述实验强度梳中的谱线强度确定所述元素的置信度。

6.根据权利要求1所述的基于LIBS光谱的稀土元素检测方法，其特征在于，所述根据置信度前N位的基体元素确定目标温度，包括：

针对每一基体元素，确定所述基体元素在玻尔兹曼平面所拟合的决定系数，根据所述决定系数以及所述元素的置信度确定所述元素的置信度评分；

对所述前N位的基体元素的评分置信度评分作softmax处理，得到前N位置信度的温度更新归一化权重；

根据所述温度更新归一化权重计算得出所述目标温度。

7.根据权利要求1所述的基于LIBS光谱的稀土元素检测方法，其特征在于，在输出在所述目标温度下的所述待测样品的各种稀土元素的置信度之后，所述方法还包括：

以250开尔文为温度迭代的步长，在5000K到20000K之间进行温度迭代，重复执行上述步骤S3-S9，得到每个所述元素在多个温度下所对应置信度；

针对每一所述元素，若所述元素在多个温度下的置信度极大值是在7500K-12100K范围内得到的，则将所述元素的置信度置为0。

说明书

一种基于LIBS光谱的稀土元素检测方法

技术领域

本申请涉及元素分析技术领域，尤其涉及一种基于LIBS光谱的稀土元素检测方法。

背景技术

在面对未知但可能含有稀土元素的样品时，稀土元素的含量低、基体元素的干扰以及稀土元素本身的发射谱线复杂是影响稀土元素检测的主要影响原因，在现有技术当中，更多的是针对稀土元素的LIBS硬件装置的改进以及光谱信号的增强，而忽略了后续光谱处理和分析的重要性，难以利用光谱来对稀土元素进行检测。

发明内容

为了解决上述问题，本申请实施例提供了一种基于LIBS光谱的稀土元素检测方法，能够通过光谱来对于含稀土元素的待测样品进行元素种类定性分析。

根据本申请实施例的一方面，提出了一种基于LIBS光谱的稀土元素检测方法，所述方法包括：

步骤S1，获取用于表征多种稀土元素的模拟光谱，并基于所述模拟光谱确定所述多种稀土元素的可用峰；

步骤S2，确定所述多种稀土元素的特征谱线，并寻找每一所述稀土元素的特征谱线的基体干扰元素，生成每一所述稀土元素的特征谱线的基体干扰元素列表；

步骤S3，针对每一所述稀土元素的特征谱线，根据预设电子温度对所述稀土元素的特征谱线进行谱线强度计算，得到所述稀土元素的特征谱线的谱线强度；

步骤S4，根据各种所述稀土元素的特征谱线的波长、与其对应的谱线强度以及与其对应的基体干扰元素列表生成用于表征模拟光谱的波长以及谱线强度的理论强度梳；

步骤S5，获取待测样品的真实光谱，并确定所述真实光谱中的各个谱峰的强度；

步骤S6，将所述多种稀土元素的可用峰作为需要匹配的峰位数，将各个所述谱峰作为全局总峰位数，构建代价矩阵；

步骤S7，根据所述代价矩阵的变换，从所述全局总峰位数中筛选出与所述多种稀土元素的可用峰一一对应的实验谱峰；

步骤S8，根据筛选得到的多个所述实验谱峰对应的强度生成用于表征真实光谱的波长以及谱线强度的实验强度梳；

步骤S9，根据所述理论强度梳和所述实验强度梳确定针对所述待测样品的多种元素的置信度，并确定置信度前N位的基体元素；

步骤S10，根据置信度前N位的基体元素确定目标温度；

步骤S11，将所述预设电子温度替换为所述目标温度，并重复执行步骤S3-S9，输出在所述目标温度下的所述待测样品的各种稀土元素的置信度，根据各个所述置信度对所述待测样品进行稀土元素检测分析。

在上述方案中，所述寻找每一所述稀土元素的特征谱线的基体干扰元素，包括：

针对每一所述稀土元素的特征谱线，计算所述稀土元素的特征谱线与各种基体元素的特征谱线之间的距离；

针对每一所述基体元素的特征谱线，若所述稀土元素的特征谱线与所述基体元素的特征谱线之间的距离小于预设的孤立峰阈值，则判定所述基体元素的特征谱线对所述稀土元素的特征谱线存在基体元素干扰，判定所述基体元素为所述基体干扰元素；

其中，所述稀土元素的特征谱线与所述基体元素的特征谱线之间的距离通过以下步骤计算得出：

确定所述稀土元素的特征谱线的谱线中心波长和所述基体元素的特征谱线的谱线中心波长，根据所述稀土元素的特征谱线的谱线中心波长和所述基体元素的特征谱线的谱线中心波长、玻尔兹曼常数、所述预设电子温度确定所述稀土元素的特征谱线与所述基体元素的特征谱线之间的距离。

在上述方案中，所述根据各种所述稀土元素的特征谱线的波长、与其对应的谱线强度以及与其对应的基体干扰元素列表生成用于表征模拟光谱的波长以及谱线强度的理论强度梳，包括：

将各种所述稀土元素的特征谱线的波长作为横坐标，各种所述稀土元素的特征谱线的谱线强度作为纵坐标，生成用于表征模拟光谱的波长以及谱线强度的理论强度梳；

其中，所述理论强度梳当中不存在各种所述稀土元素的特征谱线对应的基体干扰元素的特征谱线。

在上述方案中，所述根据所述理论强度梳和所述实验强度梳确定针对所述待测样品的多种元素的置信度，包括：

针对每一元素，确定所述元素在所述理论强度梳中的谱线强度以及所述元素在所述实验强度梳中的谱线强度，并根据所述元素在所述理论强度梳中的谱线强度以及所述元素在所述实验强度梳中的谱线强度确定所述元素的置信度。

在上述方案中，所述根据置信度前N位的基体元素确定目标温度，包括：

针对每一基体元素，确定所述基体元素在玻尔兹曼平面所拟合的决定系数，根据所述决定系数以及所述元素的置信度确定所述元素的置信度评分；

对所述前N位的基体元素的评分置信度评分作softmax处理，得到前N位置信度的温度更新归一化权重；

根据所述温度更新归一化权重计算得出所述目标温度。

在上述方案中，在输出在所述目标温度下的所述待测样品的各种稀土元素的置信度之后，所述方法还包括：

以250开尔文为温度迭代的步长，在5000K到20000K之间进行温度迭代，重复执行上述步骤S3-S9，得到每个所述元素在多个温度下所对应置信度；

针对每一所述元素，若所述元素在多个温度下的置信度极大值是在7500K-12100K范围内得到的，则将所述元素的置信度置为0。

本申请的有益效果：

本申请利用“元素强度梳”进行的光谱元素分析，通过预设电子温度计算相对强度获得包含稀土元素的特征谱线的位置与相对强度的“元素强度梳”，并且通过利用“元素强度梳”进行的“波长”，“强度”双维度光谱元素定性分析。其中，元素强度梳包括理论强度梳和实验强度梳。

以检测真实光谱的稀土元素为目标时，首先检测基体元素，随后以基体元素的存在情况决定稀土元素谱线启用与否的“谱线开关”策略，也即通过基体干扰元素列表来排除相应干扰。

本申请通过生成理论强度“梳”，与实验强度梳进行结合，对元素全光谱进行整体考量利用相对强度计算公式对整体元素特征峰进行计算，最终的置信度考量与计算同样也是利用全体谱线进行，而非传统的孤立特征谱线判决。利用基体元素进行温度迭代获得目标温度，对于未知光谱元素种类的LIBS光谱（真实光谱），无法通过Boltzmann图等手段获得电子温度，本申请通过预设电子温度来获取获取等离子体的目标温度。考虑到稀土元素特征峰复杂，相对强度低的问题，提出面对不同基体元素时，使用不同的特征谱线，可以使稀土元素检测时极大程度上免受基体元素的干扰。

附图说明

图1为本申请实施例提供的基于LIBS光谱的稀土元素检测方法的流程示意图；

图2为本申请实施例提供的基于LIBS光谱的稀土元素检测算法的逻辑示意图；

图3是本申请实施例提供的理论强度梳的示意图；

图4是本申请实施例提供的小波寻峰结果显示图；

图5是本申请实施例提供的全局峰位匹配过程示意图；

图6是本申请实施例提供的理论强度梳与实验强度梳的匹配过程示意图；

图7是申请实施例提供的重叠峰示意图；

图8是本申请实施例提供的对光谱做连续小波变换后的示意图；

图9是本申请实施例提供的拟合结果示意图。

具体实施方式

为了使本技术领域的人员更好地理解本申请的方案，下面将结合本申请实施例中的附图，对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例，本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本申请保护的范围。

需要说明的是，在说明书、权利要求书和上述附图所描述的一些流程中，包含了按照特定顺序出现的多个步骤，但应该清楚了解，这些步骤可以不按照其在本文中出现的顺序来执行或并行执行，步骤序号仅仅是用于区分开各个不同的步骤，序号本身不代表任何的执行顺序。此外，本文中的“第一”、“第二”或者“目标”等描述，是用于区别类似的对象，而不必用于描述特定的顺序或先后次序。本文中的“多个”是指至少两个。

以下对本申请实施例的具体实施方式作详细介绍：

请参阅图1，图1是本申请实施例提供的基于LIBS光谱的稀土元素检测方法的流程示意图。图1示出的基于LIBS光谱的稀土元素检测方法包括：

步骤S1，获取用于表征多种稀土元素的模拟光谱，并基于所述模拟光谱确定所述多种稀土元素的可用峰；

步骤S2，确定所述多种稀土元素的特征谱线，并寻找每一所述稀土元素的特征谱线的基体干扰元素，生成每一所述稀土元素的特征谱线的基体干扰元素列表；

步骤S3，针对每一所述稀土元素的特征谱线，根据预设电子温度对所述稀土元素的特征谱线进行谱线强度计算，得到所述稀土元素的特征谱线的谱线强度；

步骤S4，根据各种所述稀土元素的特征谱线的波长、与其对应的谱线强度以及与其对应的基体干扰元素列表生成用于表征模拟光谱的波长以及谱线强度的理论强度梳；

步骤S5，获取待测样品的真实光谱，并确定所述真实光谱中的各个谱峰的强度；

步骤S6，将所述多种稀土元素的可用峰作为需要匹配的峰位数，将各个所述谱峰作为全局总峰位数，构建代价矩阵；

步骤S7，根据所述代价矩阵的变换，从所述全局总峰位数中筛选出与所述多种稀土元素的可用峰一一对应的实验谱峰；

步骤S8，根据筛选得到的多个所述实验谱峰对应的强度生成用于表征真实光谱的波长以及谱线强度的实验强度梳；

步骤S9，根据所述理论强度梳和所述实验强度梳确定针对所述待测样品的多种元素的置信度，并确定置信度前N位的基体元素；

步骤S10，根据置信度前N位的基体元素确定目标温度；

步骤S11，将所述预设电子温度替换为所述目标温度，并重复执行步骤S3-S9，输出在所述目标温度下的所述待测样品的各种稀土元素的置信度，根据各个所述置信度对所述待测样品进行稀土元素检测分析。

首先，本申请的稀土元素检测的完整流程图可以如图2所示，结合图2来对本申请的完整实施例进行解释：

第一步：稀土元素孤立峰的寻找

通过NIST数据库生成十五种稀土元素平均原子百分数（6.6 a.t%）的模拟光谱，随后对该模拟光谱进行寻峰处理，将各个稀土元素的谱线库与该平均稀土含量模拟光谱的峰值进行最近峰值距离计算。最近峰值距离大于0.5nm的属于可用峰，最近峰值距离在0-0.5nm之间的属于重叠峰（重叠程度不同导致峰值距离不同），随后筛选出每个稀土元素的可用峰。

第二步：基体元素中干扰元素的寻找

在实际LIBS光谱中，由于谱线会受到Doppler展宽（多普勒展宽）、Stark展宽（斯塔克展宽）、仪器展宽等展宽效应的影响，导致元素的特征谱线从特定波长的峰值变成一定波段范围的拓展峰。

Doppler展宽表征为：

∆λD=λ08kBTln2mc2#(1)

其中，λ0为任意元素的谱线的中心波长、kB是玻尔兹曼常数、T为电子温度（可以将预设电子温度T0代入）、m为粒子的质量、c为光速。

Stark展宽表征为：

Δλ1/2=2ωNe#(2)

其中，ω是Stark系数（通常通过查表获得）、Ne是等离子体电子数密度。

在一些实施例中，所述寻找每一所述稀土元素的特征谱线的基体干扰元素，包括：

针对每一所述稀土元素的特征谱线，计算所述稀土元素的特征谱线与各种基体元素的特征谱线之间的距离；

针对每一所述基体元素的特征谱线，若所述稀土元素的特征谱线与所述基体元素的特征谱线之间的距离小于预设的孤立峰阈值，则判定所述基体元素的特征谱线对所述稀土元素的特征谱线存在基体元素干扰，判定所述基体元素为所述基体干扰元素；

其中，所述稀土元素的特征谱线与所述基体元素的特征谱线之间的距离通过以下步骤计算得出：

确定所述稀土元素的特征谱线的谱线中心波长和所述基体元素的特征谱线的谱线中心波长，根据所述稀土元素的特征谱线的谱线中心波长和所述基体元素的特征谱线的谱线中心波长、玻尔兹曼常数、所述预设电子温度确定所述稀土元素的特征谱线与所述基体元素的特征谱线之间的距离。

具体地，本算法设定的孤立峰阈值为0.15nm（常见LIBS光谱展宽）随后将导入的稀土元素谱线库与基体元素所生成的100%原子百分数的模拟光谱进行峰位比对，如果距离小于孤立峰阈值，则该元素则确定会对该稀土元素的该峰位发生干扰。如此循环，最终每个稀土元素谱线库中的每个谱线都会拥有可能干扰的基体元素列表。

第三步：制作元素谱线理论强度“梳”

等离子体在满足局部热力学平衡（Local Thermodynamic Equilibrium，LTE）条件时，可以根据自发辐射理论与Boltzmann分布定律对等离子体温度进行描述：

Iki=hcNAkigk4πλU(T)exp(−EkkBT)#(3)

其中，Iki表示谱线强度；h为普朗克常数；c是光速；kB是玻尔兹曼常数；λ是跃迁辐射中心波长；Aki是自发辐射跃迁几率；gk是上能级k的简并度；Ek是上能级能量；T为电子温度（可以将预设电子温度T0代入）；U(T)是在温度T下的跃迁粒子配分函数。

对稀土元素特征谱线利用预设电子温度T0=10000K进行归一化相对强度计算，随后获得元素理论强度“梳”，理论强度“梳”的示意图如图3所示，图3中的浅蓝部分为特征谱线的波长（或称位置）以及对应的强度的示意图（既有归一化强度信息也有波长信息）。

第四步：光谱信号的小波寻峰

利用墨西哥帽小波对真实光谱进行寻峰，并且记录真实光谱的各个谱峰的峰值强度与位置（或称波长），例如图4所示，图4为小波寻峰结果显示（红色为全局峰位）。

第五步：基体元素判断与谱线开关

对实验光谱（本申请中出现的实验光谱也即真实光谱）利用该元素识别算法（也即步骤S2）的全部流程进行基体干扰元素种类的判断，得到基体元素置信度。随后调整稀土元素谱线库，如果没有对于干扰元素的谱线将会被开启，反之则被关闭。

第六步：计算元素实验强度“梳”

在稀土元素“梳”的每个“齿”附近筛选峰值强度。该算法策略主要解决全局分配问题，使得全局代价最小化。代价矩阵是由峰值位置构成的n×m维矩阵，其中n是需要匹配的峰位数，m是全局总的峰位数。矩阵中每个元素都是需匹配峰位与全局峰位波长差的绝对值，被称为“代价”。

首先将代价矩阵每一行减去其最小的值，随后对处理后的矩阵减去其每一列最小的值，接着用最少的行与列来覆盖矩阵中已经是0的元素，如果此时用于覆盖0的行与列的总数为n，此时匹配完成，如果不为n，那么找到全局最小的矩阵元，所有没被前面所述的行与列覆盖的元素均减去该最小矩阵元的值，所有被行与列覆盖两次的加上该矩阵元。

循环上述变换，直至能实现用最少的行与列覆盖矩阵中的0，并且行与列的总数为n时，全局峰位匹配完成，得到峰位匹配结果。

再对筛选得到的实验峰值（实验谱峰）的强度进行归一化处理，获得元素实验强度“梳”。（需要注意，此时理论强度“梳”上有些“齿”无法找到对应实验峰值，此时会对理论“梳”上的齿做剔除，重新归一化获得新的理论强度“梳”），例如图5所示，图5为峰值匹配过程（浅蓝色为特征谱线位置，红点为匹配的实验峰值位置）。图6为 理论强度“梳”与实验强度“梳”的对应过程（蓝色为理论强度“梳”，红色为实验强度“梳”，浅蓝色为未匹配成功的特征峰）

第七步：元素理论强度“梳”与实验强度“梳”的对应并计算置信度

本算法置信度来源是Boltzmann平面拟合温度、决定系数以及理论强度梳与实验强度梳之间的相似度。通过对公式（3）的取对数变形得到：

ln(4πλIkihcAkigk)=−EkkBT+ln(NU(T))#(4)

y=ln(λIkiAkigk)#(5)

x=Ek#(6)

其中，变形后的公式（3）是一个斜率为−1kBT、截距为ln(NU(T))的直线。

在实际使用过程中，可以根据公式（4）和公式（5）所示的横纵坐标，绘制所有谱线的Boltzmann散点。随后通过拟合直线绘制Boltzmann平面。此时便可以通过直线的斜率确定电子温度。其中，Boltzmann平面的拟合效果可以用决定系数R2进行表示，如图6所示。

在激光诱导击穿光谱（LIBS）技术中，电子温度的合理范围是5000-20000K。所以算法首先会对元素梳的选线进行Boltzmann拟合，计算出电子温度。

目前元素识别算法目前对每种元素都考虑原子以及一次电离态两种粒子状态。考虑到某些元素可能原子光谱更为明显，某些元素可能一次电离态的光谱更为明显，所以在进行元素存在置信度计算前首先需要选择粒子状态以代表元素，具体流程如下：

通过对每种粒子绘制Boltzmann平面，通过拟合算出粒子的温度T以及R2。首先筛选T∈（5000，20000）范围内的粒子，如果两个粒子都被选入，那么选择R2较大的粒子来代表元素。

选择代表元素的粒子后，通过计算实验强度“梳”和理论强度“梳”的欧氏距离，最后通过指数映射，获得元素存在置信度的输出，具体计算公式如下：

D=i=1n(xi−yi)2#(7)

其中，n是维度，在元素梳中指代波长；xi和yi分别是理论强度梳与实验强度梳在同一维度下的相对强度值。

第八步：利用基体元素进行温度迭代

整体上，温度迭代算法通过全局多起点阻尼优化得分实现。

首先算法会在合理电子温度5000-20000K中选取多个起点，防止温度迭代陷入局部最优解导致影响最终温度判断。

每个起点会迭代十轮，每一轮都会从都会从不同温度区间的起点开始迭代，以输入实验光谱中所含的基体元素中置信度前三（本申请实施例中，N取3），计算前三置信度元素的得分

score(n)=confidence(n)−0.35∗(R2(n)−1)#(8)

其中，n是前三置信度元素的序号、R2(n)是对应元素Boltzmann平面拟合的决定系数

随后对评分做softmax处理，得到前三置信度的温度更新归一化权重，具体是：

shifted(n)=score(n)−scoremax#(9)

weight(n)=eshifted(n)#(10)

Nomalized_weight(n)=weight(n)nweight#(11)

其中，shifted(n)是得分偏差、Nomalized_weight(n)是最终的归一化权重。随后利用获得的归一化权重计算目标温度Ttarget

Ttarget=nNomalized_weight(n)∗T(n)

最后通过阻尼更新Tnew=(1−0.35)∗Tinitial+0.35∗Ttarget获得新的目标温度，多轮迭代后获得本起点的最终温度。

最后结合全局每个起点的最终温度，通过前面所述的得分获取最终的等离子体电子温度。

第九步：对未知样品进行稀土元素初步定性检测

将迭代获得的等离子体电子温度替换掉T0，此时算法程序将会依照上述流程，也即步骤3-S9（除温度迭代）进行光谱分析，输出各个稀土元素存在的置信度，实现对未知样本的稀土元素初步检测。

第十步：利用温度扫描对检测结果勘误

稀土元素置信度结果出现后，对存在置信度的元素保留计算时所选的谱线数据，随后以250K为步长，从5000K到20000K进行温度迭代，并且查看置信度变化。

随着等离子体温度变化，其置信度会在5000K-20000K范围内出现极大值，检测极大值是否出现在7500K-12000K范围内，如果极大值在7500-12100K范围外则标记该元素为错检，将置信度直接置0。

第十一步：重叠峰拟合（如图7所示）

从第二步的展宽理论可知，谱线重叠几乎是无法避免的事。即便是在选取谱线库时十分谨慎并且使用了谱线开关，在面对部分特征谱线较少，强度较低的稀土元素时依旧会发生谱线重叠，如若将重叠峰全部舍弃，那么该元素的识别也基本宣告结束了。所以有必要在元素识别过程中引入对于重叠峰的分离功能，即可以让检测结果可信度提高，也可以提高检出率。

所以本算法对初检后置信度为0的稀土元素进行重叠峰拟合，校正强度后重新检测，以下为强度校正的具体流程：

LIBS领域中对于重叠峰的分离主要分为机器学习以及数学拟合两种路径，鉴于本算法面对的情况是，知道重叠峰的峰值位置，所以采用数学拟合的办法进行重叠峰分离。

因为本算法中用到的是NIST生成的模拟光谱只模拟了Doppler展宽，并且是使用Gauss线型生成，于是在重叠峰分离时同样使用Gauss线型进行拟合，在接入实际光谱后可以改用Voigt线型。

拟合的目的是为了还原被重叠峰干扰的特征谱线强度，为了拟合收敛速度考虑，拟合仅仅对包含稀土元素谱线的光谱窗口进行。并且只会对相对强度前五的稀土元素谱线进行拟合操作（相对强度见谱线库第一列）

在拟合过程中最重要的是初值的设置，好的初值可以加快收敛速度，避免拟合陷入局部最优解。初值主要包括拟合窗口的选取、峰值位置、峰值数量、幅值、FWHM（Full Width Half Maximum，半高全宽）。

截取光谱窗口是以待分离的稀土谱线为中心，向两侧寻找光谱强度极小值点获得初始拟合窗口。

然而截取的窗口边界可能会有峰值的干扰，使得初始拟合窗口边界强度被抬高，此时如果对初始拟合窗口进行拟合，那么拟合效果自然不会好。针对这个问题，本算法通过初始窗口两侧极小值点是否小于窗口内峰值强度的0.2倍进行判断，如果结果为否，那么向外进行拓展窗口直至达到阈值为止。

随后利用Gauss函数拟合初始截取窗口两侧的边界到两边扩展峰部分的光谱，通过将初始拟合窗口内的强度值减去两侧拟合峰的强度值，获得校正强度后的初始拟合窗户口。

随后通过在强度校正后的初始拟合窗口中寻找相对强度前二的谱线，与稀土元素谱线同时进行峰值拟合。需要注意的是因为在建立稀土元素谱线库时已经去除了相互影响的稀土元素谱线，所以寻找相对强度前二的谱线时只需要在基体元素中寻找，本文是通过NIST ASD LIBS的Stick Plot实现的谱线寻找。

至此，拟合窗口和峰值数量问题解决。

随后，峰值拟合中幅度的初值是该峰位对应原始光谱强度的0.8倍。FWHM的预测则是利用了连续小波变换实现近似二阶导，这样变换后的光谱在峰值位置便会出现一个极小值与两个极大值，而FWHM=0.7∗Δx，其中Δx是小波变换后极小值最近的两个极大值的距离。

图8 对光谱做连续小波变换后的情况（黑色为元素光谱图，红色为变换后的图，可见峰值在变换后会出现一个极小值两个极大值）

因为不是全光谱的重叠峰分离，在节选光谱窗口时因为旁边峰值的影响，很难保证窗口边缘降低到零，而在这种情况下，如果始终以全局RMS作为优化根据，那么为了拟合窗口边界附件峰值的影响，最终我们感兴趣的中心峰值拟合便会不尽人意。所以本文的拟合策略使用动态RMS参考区域。RMS参考区域从最两边峰值中心划分部分开始，逐渐向两侧拓展两侧峰值的Ratio*FWHM，其中Ratio从0迭代至1，每个ratio都会进行一次拟合，最终选取根据是全局RMS。

最后是拟合参数的上下界问题，本算在拟合时仅仅限制了拟合峰的FWHM必须小于0.12（此数值来源于LIBS光谱的实验限制）

图9为拟合结果（蓝色为原始光谱，绿色为拟合的两个峰，橙色是拟合结果）

可以看到，经过重叠峰拟合后，可以获取真实的稀土元素特征谱线强度，所以对初测阶段置信度为0的稀土元素都进行一遍重叠峰拟合，利用校正后的强度重复先前的置信度计算步骤，得到校正后的稀土元素检测结果

第十二步：稀土元素最终置信度输出

将重叠峰拟合后的强度结果再次进行置信度计算，此时会有部分在初测置信度为0的稀土元素在重叠峰拟合校正强度后输出置信度。

综上所述，本申请的核心点如下：

1、利用“元素强度梳”进行的光谱元素分析

2、通过假设初始温度计算相对强度获得包含元素特征谱线位置与相对强度的“元素强度梳”，并且通过利用“元素强度梳”进行的“波长”，“强度”双维度光谱元素定性分析。

3、基体元素温度迭代算法

通过TOK-3、全局多点与阻尼更新算法实现利用基体元素置信度逆向推导等离子体电子温度。

4、面向稀土元素的“谱线开关”策略以检测光谱稀土元素为目标时，首先检测基体元素，随后利用重叠峰搜寻，以基体元素的存在情况决定稀土元素谱线启用与否的“谱线开关”策略。

5、元素置信度设置策略

6、利用强度“梳”多维向量的欧几里得距离结合Bolzmann图进行的元素置信度判断。

7、利用矩阵进行的全局峰位匹配策略

8、稀土元素“冲突峰”寻找策略

9、温度扫描勘误策略：保留存在置信度的稀土元素在检测时所选的谱线，随后调整温度，检测温度调整过程中置信度的极值出现为止，如果极值超出7500-12100K的范围，则标记为错检。

10、重叠峰拟合策略、

初始拟合窗口的强度校正策略。

还应了解，本申请实施例提供的各种实施方式可以任意进行组合，以实现不同的技术效果。

本申请实施例中，术语“模块”或“单元”是指有预定功能的计算机程序或计算机程序的一部分，并与其他相关部分一起工作以实现预定目标，并且可以通过使用软件、硬件（如处理电路或存储器）或其组合来全部或部分实现。同样的，一个处理器（或多个处理器或存储器）可以用来实现一个或多个模块或单元。此外，每个模块或单元都可以是包含该模块或单元功能的整体模块或单元的一部分。

以上是对本申请的实施方式的具体说明，但本申请并不局限于上述实施方式，熟悉本领域的技术人员在不违背本申请精神的条件下还可作出种种等同的变形或替换，这些等同的变形或替换均包括在本申请权利要求所限定的范围内。

说明书摘要

本申请涉及元素分析技术领域，尤其涉及一种基于LIBS光谱的稀土元素检测方法。所述方法包括：获取模拟光谱，并确定可用峰；确定特征谱线，并生成基体干扰元素列表；根据预设电子温度得到谱线强度；生成理论强度梳；获取待测样品的真实光谱，并确定各个谱峰的强度；构建代价矩阵；从全局总峰位数中筛选出实验谱峰；生成实验强度梳；确定针对待测样品的多种元素的置信度，并确定置信度前N位的基体元素；根据置信度前N位的基体元素确定目标温度，输出待测样品的各种稀土元素的置信度，根据各个所述置信度对待测样品进行稀土元素检测分析。本申请通过光谱来对于含稀土元素的待测样品进行元素种类定性分析。

摘要附图

说明书附图

图1

图2

图3

图4

图5

图6

图7

图8

图9